血管造影X射线机及配套设备技术参数公示（第二次）

各潜在供应商：

我院拟采购医用血管造影X射线机一套及其配套设备若干，经专家论证后现对医用血管造影X射线机及其配套设备技术参数予以公示，公示期5天（2022年6月21日-6月26日）。

若各潜在供应商对公示内容有异议，请于公示期内以书面形式向剑阁县中医医院采购办（电话：0839-6604798）提出，逾期不予受理。

剑阁县中医医院

2022年6月21日

附件：一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影X射线机 | 1 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 心电监护仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 射频消融仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 多道生理记录仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 便携式彩超 | 1 | 台 |  |
| 6 | 高压注射器 | 1 | 台 |  |
| 7 | 麻醉机 | 1 | 台 |  |
| 8 | 临时起搏器 | 2 | 台 |  |
| 9 | 防护用品 | 8 | 套 |  |
| 10 | 除颤仪 | 1 | 台 |  |

二、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管造影X射线机 | 一、技术要求和参数 1、机架系统（C型臂） 1.1落地式全自动单向C型臂； 1.2机架系统机械轴≤3轴； 1.3机架系统所有轴全部为电动 1.4不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集； 1.5 C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心； 1.6 C型臂能从多方切入无显示死角； ▲1.7 C型臂有效弧深≥105cm； 1.8 L臂旋转范围≥190°； 1.9 床旁智能手柄控制机架和床的运动； 1.10落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100°； 1.11 落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45°； 1.12 C型臂最大旋转速度：≥15°/秒； 1.13 平板及球管具有碰撞保护功能； 1.14机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动； 1.15实时数码显示所有C型臂旋转角度信息； 1.16可由用户设置并存储机架位置：≥70种，能实施自动复位功能。 2、导管床系统 2.1落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫； 2.2承重：≥200KG； ▲2.3床长（不含延长板）≥330cm； 2.4床宽≥46cm； ▲2.5纵向移动≥160cm； 2.6横向移动≥28cm； ▲2.7水平旋转≥±180度； 2.8垂直移动范围≥30cm； 2.9床面最低高度≤78cm； 2.10床面最高高度≥108cm； 2.11床面移动有电动模式和手动模式。 3、X线发生器系统 3.1高频逆变高压发生器，功率≥80KW； 3.2高压逆变频率≥60KHz； 3.3管电压范围50-125kV； 3.4最短曝光时间≤1ms； 3.5全自动智能曝光控制。 4、球管系统 4.1高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,000转/分； 4.2最大管电流≥1000mA； ★4.3球管阳极热容量≥3.3MHU； 4.4球管阳极散热功率≥6700W； 4.5管套热容量≥6.9MHu； ▲4.6球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能； 4.7大焦点≥1.0； 4.8中焦点≥0.6； 4.9小焦点≤0.3； 4.10大焦点功率≥110kW； 4.11中焦点功率≥54kW； 4.12小焦点功率≥20kW； 4.13球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却； 4.14球管内置栅控技术，非高压发生器控制； 4.15球管带0.1和0.2mm和0.3mm的铜的滤过片； 4.16 30分钟以上连续透视功率≥3200W； 4.17最大透视功率 ≥4500W。 5、数字化平板探测器 5.1采用非晶硅数字化平板探测技术； ▲5.2平板探测器满足心脏及外周介入需要，平板有效视野尺寸≥31*31cm且≤35*35cm； ▲5.3平板探测器为正方形，在术中不需要调整平板方向； 5.4平板密度动态范围：为了发挥平板技术对图像密度动态范围的分辨能力，系统对原始数据的处理不得低于平板本身输出的分辨能力（14Bits，16384灰阶）； 5.5平板内外部结构全部为整板，非拼接板； 5.6四视野可变,在20cm的视野下仍可达到1024x1024 的采集矩阵； 5.7平板像素大小要求≥180微米； 5.8平板像素矩阵≥1500x1500； 5.9宽带平板，每行，每列像素均有一个独立的模数转换器； ▲5.10平板采集模式DQE≥80%； ▲5.11平板透视模式DQE≥80%。 6、透视与采集 6.1数字脉冲透视； 6.2最大脉冲透视频率≥30帧/秒； 6.3可进行减影透视和非减影透视； 6.4在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整； 6.5透视路图功能； 6.6透视末帧图像保持； 6.7在无X-Ray射线条件下，可进行视野大小的调整； 6.8透视图像存储图像数量≥450幅； 6.9透视图像存储时间≥60秒； 6.10透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行； 6.11具有实时DA采集和实时DSA采集功能； 6.12采集矩阵：≥1024x1024，14bit； 6.13心脏采集模式，最大脉冲≥30帧/秒； 6.14外周采集模式，最大脉冲≥7.5帧/秒； 6.15具有旋转采集功能，最大角度≥200°，可用于心脏旋转采集； 6.16旋转采集可添加头足侧角度； 6.17具有下肢非步进连续血管造影功能； 6.18下肢血管造影实时减影； 6.19具有三维采集模式，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒； 6.20在所有视野下均可以进行三维采集； 6.21提供三维质控校正摸； 6.22采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止并自动进行下一段曝光程序； 6.23透视序列或采集序列缩略图多幅显示； 6.24具有透视存储序列和采集序列回放功能； 6.25配备高清类CT功能，在任何视野下均可以进行类CT扫描。 7、主机系统工作站 7.1病人登录及检索功能； 7.2主机图像处理功能； 7.3主机能够自动和手动对图像进行定标； 7.4主机长度测量及分析功能； 7.5主机血管狭窄分析功能； 7.6主机心室功能分析功能； 7.7主机具备中心线法室壁运动分析功能； 7.8提供心脏冠脉支架精显功能； 7.9支架精显功能可自动去除Mark点之间的导丝； 7.10主机硬盘图像存储1024x1024矩阵，12Bit，容量≥68000幅； 7.11主机系统显示器为彩色显示器，≥19英寸。 8、显示器吊架及医疗专用图像显示器 8.1控制室一个≥19英寸医用专用图像显示器显示实时图像； 8.2操作室二个≥19英寸医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图像； 8.3医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280； 8.4医用专用图像显示器可视角度≥170°； 8.5三监视器吊架； 8.6监视器吊架可移动至床的两侧； 8.7监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥330°。 9、后处理工作站 9.1可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换； 9.2 DVD/CD刻录图像存储：配备全兼容性的CD刻录系统，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI），所刻光盘可在普通PC机上回放； 9.3 USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI）； 9.4支持工作站胶片打印功能； 9.5工作站端口开放，可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连； 9.6三维采集后，图像自动传输至工作站 9.7提供VR重建，MIP重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能； 9.8提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能； 9.9提供计算机断面重建功能； 9.10提供3D图像与断面图像同屏显示功能； 9.11提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏显示功能，并且可以随时切换； 9.12提供3D图像与断面图像同屏联动功能； 9.13提供工作站血管狭窄分析功能； 9.14提供工作站心室功能分析功能； 9.15提供工作站中心线法室壁运动分析功能； 9.16下肢血管造影采集完成后，无需要干预即可在工作站上自动形成自动拼接的无缝的全下肢图像； 9.17工作站内存≥8GB； 9.18工作站硬盘≥420GB； 9.19工作站CPU为Intel Xeon CPU； 9.20工作站CPU为双CPU四核心； 9.21工作站CPU主频≥2.6GHz； 9.22工作站彩色液晶显示器2台，≥19英寸； 9.23提供标准DICOM3.0接口。 10、其它 10.1提供远程维修接口； 10.2相机数字化接口； 10.3高压注射器接口； 10.4对讲系统； 10.5提供悬吊式手术灯； 10.6提供红外遥控器两个； 10.7提供头托一个； 10.8主机内置式UPS，外部电源意外中断时，可保证病人的诊疗信息不丢失，并提供设备正常关机的电力供应，从而最大程度维护设备。 11、射线防护 11.1设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准； 11.2具有床旁剂量控制≥2挡； 11.3床旁射线防护帘； 11.4悬吊式射线防护屏。 |  |
| 2 | 心电监护仪 | 1、模块化、插件式监护仪； 2、12英寸医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素； 3、具有168小时趋势及图表回顾； 4、具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照； 5、主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试，提供报告证明； 6、双体温可同时监测； 7、无创血压监测采用双管路双脉冲步进式放气振荡法。 |  |
| 3 | 射频消融仪 | 1、用于治疗快速性心律失常； 2、射频仪主机：1台； 3、心内ECG线：1套； 4、脚踏开关：1付； 5、功率输出范围：0～75W，可以1W的步进量进行调整； 6、实时检测显示阻抗：在手术全过程中，当仪器连接上消融电极后，仪器将对人体组织的阻抗进行检测； 7、阻抗保护设置范围可调：低阻保护设置范围20Ω～80Ω，高阻保护设置100Ω～300 Ω（保障术中完全)； 8、兼容性：兼容非温控（功率）导管、单热敏电阻温控导管、双热敏电阻温控导管、单热电偶温控导管、双热电偶温控导管等。 |  |
| 4 | 多道生理记录仪 | 1用于描记人体心脏活动时人体体表心电图、心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激； 2、安全标准：Ⅰ类CF型，整机具备除颤防护功能，悬浮隔离输入； 3、控制主机：硬件配置双核CPU、内存8G、硬盘2T，具备双硬盘双系统功能； 4、总通道数32个通道（体表放大器12道、心内放大器双极16道、ABL 2道、有创血压2道）； 5、内置式程控刺激仪功能：可做S1～S5程控刺激，S1S1刺激过程中增减S1的间期，RS2感知程控刺激及起搏，任意心内通道发放起搏和刺激。 6、体表、心内固定增益多档可调：设置范围1 mm/mV 、2mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV 、20 mm/mV、40 mm/mV、50 mm/mV、100 mm/mV、200 mm/mV、400mm/mV； 7、术中监测有创血压压力，在曲线处实时显示连续数字变化过程（提供证明图片）； |  |
| 5 | 便携式彩超 | 1、高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率； 2、一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键； 3、产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果； 4、内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅； 5、系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量； 6、穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。可用于线阵和凸阵探头； 7、操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个； 8、相控阵探头扫描角度≥120°； 9、多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示； 10、频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数。 |  |
| 6 | 高压注射器 | 1、150ml针筒一次性针筒，注射速率：0.1～50ml/sec，压力限制：100～1200 psi； 2、注射或扫描延迟：0～3600sec； 3、高速注射压力缓冲上升时间：0.1、0.2、0.3、0.4、0.5～1.0 sec.可任意设置； 4、自动吸药排空气：可设置速率和剂量，可自动吸药后自动排空气，无需手动完成； 5、紧急按键：按推注臂任意按键 或 点击触摸屏任意点停止注射； 6、联机功能：推注控制或曝光控制方式。 |  |
| 7 | 麻醉机 | 1、气动电控呼吸机； 2、标配双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒； 3、标配Easy-fil™快速加药器式； 4、标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题； 5、配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标。 |  |
| 8 | 临时起搏器 | 1、工作方式：VVI VOO VOO×3； 2、电性能参数:起搏频率：30～180ppm(VVI VOO)，超速频率：90～540（VOO×3），输出电压：0.1～10V，脉冲宽度：0.2～2.5ms，感知灵敏度：0.5～10mV ，不应期：250～500ms，电池电压：9V（碱性电池），电极系统测试：阻抗测量范围：200～1900，R波测量范围：0.1mV～20mV，阈值测量范围：0.1V～10V，190（带电池）g； 3、物理参数：电极接口直径：Φ1.5～Φ2mm，体积：130×68×31mm，重量：200克。 |  |
| 9 | 防护用品 | 8套铅衣，铅眼镜，符合防护标准 |  |
| 10 | 除颤仪 | 1、具备同步、异步手动除颤功能； 2、标配6导联心电监护功能； 3、最大除颤能量360J； 4、除颤采用双相波技术，电流控制除颤技术（CCD）； 5、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分14档以上； 6、除颤充电迅速，充电至200J≤6s。 |  |

说明：“★”为实质性参数，不满足视为无效投标，“▲”为重要参数，不满足作扣分处理。